## Sheet1
专科设备购置项目分项报价表
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 设备技术参数 | 备注
1 | 消化内镜电外工作站 | 1 | 套 |  |  | 1、高频电、氩气一体化设计，工作频率：450KHz，最大输出功率350W。 2、具有专用的电外科治疗模块，可满足各科手术要求。 电切：纯 切1、纯切2 、混切1、混切2最大输出功率为350W，负载（500Ω） 单极电凝：柔和凝（负载100Ω）、强力凝、喷射凝，最大输出功率为120W，负载（500Ω） 双极电凝：最大输出功率为100W，负载（100Ω） 3、具有专用内镜治疗模块： 内镜切1、内镜切2最大输出功率为150W，分别具有4种强度，4种效果可调，负载为(500Ω)。可开展内镜下各种高频治疗。 4、具有氩气输出模块 氩束凝：最大输出功率120W，负载（500Ω）。 氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进。 5、大屏幕液晶显示，直观、明显、易操作。 6、内镜治疗一键式选择，内镜切1用于息肉圈套、EMR、ERCP等治疗，内镜切2用于ESD、POEM等治疗。智能控制输出功率大小，精细切割。 7、氩气高频电刀电磁兼容，Ⅰ组B类 全浮地形式输出，CF型设备。 8、采用三联脚踏分别控制电切、电凝、氩束凝/双极电凝，可自动转换，方便操作者使用。 9、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出报警并停止输出。 10、具有语音报警提示，醒目、直观了解报警原因。 11、具有双反馈回路总的功率控制，输出功率稳定可靠。 12、具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞。 | 医疗器械
2 | 内镜送水泵 | 1 | 台 |  |  | 1.流量调节范围:0～450ml/min 2.灌流管内径:3.00mm 3.脚踏开关的连接线长度:3m 4.脚踏开关进液：浸水深度1200mm，试验持续时间120min 5.脚踏开关启动力：应不小于10N，且不大于50N | 医疗器械
3 | 小型超声波清洗机 | 1 | 台 |  |  | 1.超声外尺寸 L330×W270×H310(mm) 2.清洗槽内尺寸 L300×W240×H150(mm) 3.有效容积 10L 4.采用厚度≥1.0mm的优质SUS304不锈钢压花板一次冲压成形，美观耐用。 5.超声波系统采用进口优质元器件，先进的振头钉焊接技术，配置≥4个超声震子 6.超声总功率 300W ，超声频率 45KHZ 7.内置发生器，超声工作时间可自行设定，定时范围：1～99 Min可调； 8.配有加热温控系统，加热功率300W，温控范围0-80摄氏度 9.配电要求:AC220V 50Hz | 医疗器械
4 | 全自动软式内镜清洗消毒器(双槽) | 1 | 台 |  |  | 1.机壳材质: 1.1机箱、洗消槽均为复合材料模压成型; 1.2内部管件为耐酸、耐碱、耐腐蚀材质。 2、消精机尺寸: 1050x900x810m，配二 套机芯,可以同时洗消两个镜种。 3、具备内镜全浸泡和涡流冲洗功能，实现全自动清洗消毒,触摸屏-键式操作,具有:测漏、清洗液清洗漂洗消毒液自动上药、内外全管道涡流式高压冲洗、终末漂洗、吹干、洗消过程记录打印等功能。 4、工作模式: 4.1结合常规消毒液的消毒时间,具有六种-键式启动操作模式。工作程可按首次洗消连台标准洗消连台快速洗消重度污染标准洗消-重度污染延时洗消-自消毒,自行设置操作模式，不需要人工调时。只要把手工初洗后的内镜盘入清洗槽内,通过实际需要选择所需功能按键即呵。 4.2具备镜体全浸泡和全管道增压灌流洗消功能实现全自动清洗消毒。配置涡流增压360度旋转式喷淋装置,增强对内镜外表面无死角洗消。 4.3全程负压工作,防止消毒液气体外泄。清洁液储存罐容积2升,清洁液用量依浓度自动添加于洗消槽中。 4.4内置针式打印机,打印每一条内镜清洗消毒的过程数据: 包括程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。 打印数据可保存三年。 5、系统自动化: 5.1全自动操作控制系统,彩色7寸触摸屏控制,中菜单提示操作。显示屏显示运行过程倒计时提示精确查看程序剩余时间;药液液位过高或过低 时屏幕提示液位状态并报警。 5.2每完成一-次清洗消毒流程,自动记录洗消次数。 5.3具有测漏功能,如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号,确保不会因为内镜管道破裂,造成内镜进水损坏,屏幕上直接显示测漏压力值。 5.4具有自动开/关盖功能,避免造成二次污染,自动化程度高,有脚踏、手动两种开盖方式。 6、工作电压AC220V+10% 50Hz; 温度: 0--50°C 7、具有温度监控功能，可实时监控消毒溶液温度是否在消毒液制造商规定的范围内。 8、全管道快速接头,耐酸、耐碱、耐腐蚀材质。可方便、快速连接内镜内。 9、具有自消毒功能，自消毒结合常规消毒液的消毒时间一键完成后将自动排放掉药液。 10、机器配置为工业级,耐腐蚀耐氧化，消毒剂为开放式(适用于软式内镜允许的所有消毒剂),具有自定义模式,可以依消毒剂厂家技术要求设置消毒时间，消毒时间0-9999S可调。 | 医疗器械
5 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 台 |  |  | 1.采用双通道采集数据。 2.双测量室，同时测量2个样本，节省时间。 3.无需淬灭校正。 4.自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果。 5.自动故障诊断。 6.自动扣除本底计数。 7.自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。 8.采用8寸液晶触屏显示操作界面和输入患者信息 9.具有RFID读卡器，通过授权仪器使用次数功能，达到专卡专用。 10.检测仪的本底计数率≤50min-1 。 11.检测仪检测样本的重复性：≤10% 。 12.检测仪检测样本的准确度：±10% 。 13.测量时间仪器自动选定250S。 14.功耗≤30VA。 15.仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告。 16.可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS等系统。 | 医疗器械
6 | 幽门螺旋杆菌碳13呼气分析仪 | 1 | 台 |  |  | 1、样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告； 2、仪器尺寸：400mm×360mm×385mm； 3、测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%； 4、测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰； 5、稳定性：在5小时内，C.V.的绝对值不大于3%； 6、检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%，误差应不超过±0.1%； 7、样品体积：样品必须满足不少于120ml/袋； 8、预热时间 ：不超过45min； 9、分析速度 ：每个样品分析时间＜100s。 | 医疗器械
7 | 心电监护仪 | 1 | 台 |  |  | 一、监测参数 1．标配：心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双通道体温。 2．可选配：有创血压、呼气末二氧化碳（主流/旁流/微流，CO2）、麻醉气体（主流/微流，AG）、双频指数（BIS）、无创心输出量(ICG)、有创心输出量（C.O.）、总血红蛋白（SpHb)、高铁血红蛋白（SpMet）、碳氧血红蛋白（SpCO）、呼吸力学（RM)、脑电(EEG)、脑部与区域血氧饱和度（rSO2）、神经肌肉传导（NMT），支持热插拔，即插即用。 3．具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电。 4．具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。 5．具有ECG信号质量标志，能指示主要计算导联的信号质量。 6．ST段分析具有ST Graphic界面与ST view界面，同屏12导ST段波形片段实时显示。 7．提供27种心律失常分析（含房颤）。 8．QT/QTc实时连续监测和起搏器分析功能。 9．无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式。 10．支持24小时动态血压分析功能，辅助评判高血压患者的血压趋势数据。 11．可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态 。 12．呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本。 13．升级有创血压可支持8个通道监测，支持CVP/ICP/PPV/PAWP等测量。 14．支持升级BIS监测模块，可监测双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、 频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，可显示一道波形：脑电波形（EEG）。 15．可选配无创心输出量(ICG)，支持HR、CI、SI、SVRI、CO、TFC等测量参数，有效 监测病人的血液动力学状态。 16．可选配呼吸力学模块（RM），适用于新生儿、小儿、成人，具有三个呼吸环，支持 Resi、TVe/TVi、MVe/MVi、RR、Compl等测量参数，有效监测病人肺部的顺应性情况。 17．可选配Masimo Rainbow模块，支持监测灌注指数变异度（PVI）、总血红蛋白（SpHb)、 碳氧血红蛋白（SpCO）、高铁血红蛋白（SpMet）等参数。 18．可选配自主品牌的脑电模块(EEG)，支持监测四通道EEG波形。 19．可选配脑氧模块(rSO2)。 二、数据存储功能： 1．趋势图可存储至少1600小时。 2．至少2400个参数报警事件，以及事件发生时刻相关的参数波形。 3．至少2400个ARR 事件，以及事件发生时刻相关的参数波形。 4．至少2000组NIBP数据存储。 5．全息波形可存储至少72小时。 三、临床辅助功能： 1.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 2.具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。 3.具有EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情。 4.具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作。 5.可升级脓毒症指南，满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 6.可升级BOA界面，协助监测麻醉三个阶段麻醉诱导、麻醉维护、麻醉复苏的安全性和参数控制。 | 医疗器械
8 | 除颤仪 | 1 | 台 |  |  | 1.主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480。 2.主机重量（含电池）:不大于5.8kg。 3.具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起）。 4.采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量150J，高对比色彩区分，快速选择能量；最大除颤能量360J，提高除颤成功率和有效性。 5.除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 6.旋钮式能量选择，可1S内快速选择能量，节约时间，提高抢救效率。 7.除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S。 8.病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧。 9.AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤。 10.AED功能具备一键切换成人、儿童、婴幼儿模式。 11.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南。 12.成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能。 13.手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值。 14.体外起搏模式：按需起搏、固定起搏、降速起搏起搏频率 40ppm～170ppm，起搏电流0mA～200mA，起搏波形：单相方波。 15.标配5导联心电（ECG)、血氧饱和度（SpO2）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）监护功能及配件。 16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 17.ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4）。 18.心率测量新生儿：15bpm～350bpm小儿：15bpm～350bpm成人：15bmp～300bpm。 19.呼吸测量测量范围：0rpm～120rpm。 20.血氧采用抗干扰和抗弱灌注技术，测量范围 0～100％。 21.脉率测量 测量范围：30bpm～240bpm。 22.无创血压监测具备手动测量、自动间隔测量、连续测量模式 收缩压测量范围： 成人 40～270mmHg 小儿 40～200mmHg 新生儿 40～135mmHg 舒张压测量范围： 成人 10～210mmHg小儿 10～150mmHg 新生儿 10～100mmHg。 23.体温测量，具备双通道测量范围：0℃～50℃（32℉～122℉）。 24.除颤后心电基线恢复时间≤2s。 25.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形。 26.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选 。 27.智能报警：通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警，并提供双色报警指示。 28.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电、无创血压、血氧饱和度等；技术报警：所有参数。 29.可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护。 30.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h。 31.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示。 32.防尘防水等级:IP54。 33.具备USB接口、WIFI功能，可远程监测并导出病人数据。 34.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备。 35.工作环境：工作温度0-50℃，工作湿度10％-95％储运温度-30-70℃，储运湿度10％-95％。 | 医疗器械
9 | 肌电图 | 1 | 台 |  |  | 一.放大器： 1.通道数： 2通道 2.A/D转换率：24Bit 3.扫描速度测量误差：0.1～30000ms/div时，误差不超过±10%； 4.显示灵敏度：0.01μV/div~30000μV/div分档控制； 5.幅频特性：0.1Hz~10kHz，误差-10%～+5%； 6.高切滤波：20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz分档控制； 7.低切滤波：1Hz、10Hz、100Hz、200Hz、500Hz分档控制； 8.共模抑制比：≥120dB； 9.噪声电压：≤0.4μVrms（20Hz，2KHz）； 10.输入阻抗（COM）：≥3000MΩ； 11.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压； 二.电流刺激器参数： 1.电流脉冲输出强度：1mA，10mA，20mA，30mA，40mA，50mA，60mA，70mA，80mA，90mA，100mA； 2.脉冲输出频率：0.1Hz～50Hz； 3.脉冲宽度：50us、100us、200us、300us、500us、1000us； 4.刺激方向：正向、负向； 三.音视频刺激器参数： 1.最大短音声强：≥130dB； 2.最大纯音声强：≥120dB； 3.最大白噪声声强：≥100 dB； 4.刺激频率：0.1Hz～100Hz； 5.纯音声音频率：300Hz~7KHz； 6.声音刺激参数刺激类型：短音、纯音、白噪声； 7.纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳； 8.短音刺激相位：向上波、向下波、上下波； 9.靶信号概率：5%～100%； 10.棋盘格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的棋盘格图像；刺激视野包括：全视野、半视野、1/4视野；图案包括：棋盘格、横条格、竖条格；图案大小有4×3、8×6、16×12、32×24、64×48五种可选。 11.横条格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的横条格图像，条数可设置为：3/6/12/24/48。 12.竖条格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的竖条格图像，显示数目分别为：4/8/16/32/64。 13.刺激频率：0.1Hz-1Hz； 14.闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz； 15.刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激； | 医疗器械
10 | 关节康复器（肩+肘、腕） | 1 | 台 |  |  | 肩肘： 1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：70VA。 3、肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。 4、肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。 5、肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。 6、前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。 7、移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 8、被动训练力矩：20N·m，允差±10%。 9、额定载荷：50N。 10、关节活动角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。 11、角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。 12、运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。 13、设有线控开关，安全可靠。 14、电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 15、运动支臂左右可调换。 16、LCD背光屏幕液晶显示运动角度、速度、时间。 腕： 1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：35VA。 3、手掌握杆调节范围：0～20mm，允差±5mm。 4、主机尺寸（长宽高）：510×230×230mm，允差±5%。 5、训练方式：关节轴心运动方式，手腕运动幅度大。 6、腕关节活动角度范围：-50°～+60°，其中掌屈运动向下50°，背伸运动向上60°，允差±5°。 7、角速度调节范围：0.9～3°/s，允差±0.5°/s；8档调节,级差为0.3°/s。 8、运动时间：0～240min可调，步进10min，允差±1min，治疗结束停止输出。 9、设有线控开关，安全可靠。 10、LCD背光屏幕液晶显示运动角度、速度、时间。 11、载荷：50N。 | 医疗器械
11 | 中药熏蒸机（局部、灯式） | 1 | 台 |  |  | 1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制； 2、保温及治疗功率1、2、3、4档可调； 3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟 4、治疗时间1-60分钟可调； 5、具有低液位报警及温度保护开关功能； 6、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调； 7、温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源； 8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； 9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压； 10、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； 11、设备输入功率：2100VA； 12、额定装药最大容量：5L ； 13、智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时； 14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离； 15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺； 16、采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护； 17、外置气路过滤器，方便清洁维护； | 医疗器械
12 | 眼震电图仪 | 1 | 台 |  |  | 一、红外视频目镜 1、图像通道数：4 2、图像传感器：1/3英寸CMOS 3、图像帧率(F/S)：≥120 FPS 4、图像采样率：≥120 Hz 5、图像分辨率：≥320×240像素 6、内置凝视灯：2 二、LED液晶视靶 1、视觉诱发：全视野强化刺激 2、双屏显示：眼动图像可在计算机和视靶端同步显示 3、定标（校准）：5点 三、遥控器：可操控视频眼震电图仪检查项目启停及选项 四、冷热气喷枪 1、输出气体温度范围：冷气：12℃ ~ 37℃；热气：37℃ ~ 50℃ 2、输出气体温度准确度：±0.3℃ 3、刺激时长：1 ~ 120s 4、输出气体流量：4 ~ 12L/min 5、具有图像采集功能 五、软件特色 1、检查项目：自发眼震试验、凝视眼震试验、扫视眼动检查、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、位置性眼震检查、双温试验等 2、科学、多样的试验设计：时间和位置双随机扫视；多速视动；多频跟踪；平稳跟踪分别计算向左、向右的跟踪瞬时增益；一键自动分析；检查视频实时录制等 3、眼动刺激信号，信号种类：方波/正弦波/锯齿波 | 医疗器械
13 | 胃肠镜转运车 | 1 | 辆 |  |  | 规格尺寸：双层 a）转运车整体尺寸长76*宽50*高98cm b）托盘外尺寸：62*45cm，带盖子的高度14cm c）托盘内尺寸：54*38cm，深度9cm 技术参数： 1.由一次压模成型的高分子托盘、碳钢喷塑车体、静音脚轮组成，具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便等优点； 2.内镜托盘采用耐酸碱的高分子复合材料（PMMA）一次性压模成型，表面光滑、无死角； 3.内镜托盘可单独进行消毒，有效减轻医生的工作负担，避免污染后的内镜造成交叉感染； 4.托盘内的存放导航隔条设计，有利于污染部位、非污染部位分离，多层设计有利于洁净内镜、污染内镜标注后的分层放置，避免交叉感染； 5.配备透明盖，方便观察内镜的情况，防止外界对内镜的污染。 | 医疗器械
14 | 温热电灸综合治疗仪 | 1 | 台 |  |  | 1、设备由主机、灸头、隔热垫、灸头组合垫、电针夹、吸附式点刺激电极组成； 2. 输出通路：12路温热艾灸（10路单灸头＋2路灸头组合垫），4路温热电针，4路吸附式点刺激； 3. 各路艾灸治疗头可以独立启动和停止，可同时使用24个艾灸治疗头； 4. 艾灸温度调节的范围为30℃～70℃，步长为1℃，误差为±3℃； 默认温度为50℃ ； 5. 温热电针具有加热功能，开启15min后温热电针夹的温度为75℃±10℃； 6. 电针波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3； 7. 温热电针最大输出电流有效值不超过10mA（r.m.s）； 8. 吸附式点刺激功能：输出负压可调范围0～30kPa，步长为1kPa，最大负压值误差为±10%； 9. 吸附式点刺激最大输出电流有效值不超过50mA（r.m.s）； 10. 电极的导电阻抗不大于50Ω； 11. 治疗温度超过60℃时，高温输出指示灯闪烁； 12. 灸头加热面的直径为25mm±0.5mm； 13. 隔热垫的外径直径为36mm±0.8mm； 14. 搭配灸头组合垫（灸头为圆形、中空柱体结构）； 15. 温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度； 16. 超温保护：当灸头温度超过自身的报警值，超温保护装置自动切断输出，并在界面中跳出警示弹窗； 17. 时间范围为1min～60min；单步长1min；治疗时间默认为20min； 18. 加热方式:陶瓷片加热；用10K热敏电阻采集温度； 19. 定时提醒：定时时间到后有声音提示功能； 20. 显示方式:液晶触摸屏显示，旋转编码器调节； | 医疗器械
15 | 艾灸仪 | 1 | 台 |  |  | 1、立式机型，10.1英寸液晶触摸屏设计； 2、设备由主机、旋转支架、灸筒、红外辐射器组成； 3、治疗时间：1-59min； 4、输入功率：600VA； 5、定时时间结束后有声音提示功能； 6、灸筒具备消烟功能，可单独开启和关闭： 7、红外波长范围：0.76-5μm； 8、红外灯泡的表面温度不超过300℃； 9、工作噪音：不大于65dB； 10、连续工作时间不小于4h； 11、使用电源：220V，50Hz； 12、支架旋转角度0-360°，支臂调节角度范围0-150°； 13、设备可支持 Wi-Fi 无线网络与专有设备连接，传输数据。 | 医疗器械
16 | 中医艾灸床 | 2 | 张 |  |  | 机身体积：200×72×62cm ±5mm 电源输入：AC220V(50HZ) 净烟功率：1500W 点火功率：1200W 产品性能： 1、液晶触摸屏控制 2、自动点火 3、高温三元催化净烟 4、升降+摇摆工作 5、自动雀啄灸、回旋灸 产品功能： 净烟艾灸床，面板下部使用防火板加防火布，上部采用高弹海绵加PU高级皮革，舒适耐用；液晶触摸屏控制，简单操作；自动摇摆，穴位覆盖更全面；自动点火；配置全自动红外线，使灸感更强，内置4个条形点火柱，可放置不同数量、不同规格艾柱，摇控升降，有效增强艾灸渗透力；高温三元催化系统，除烟去味更干净，轻松享受享受无烟艾灸，多层滤芯，无需排烟管道，轻松享受无烟艾灸。 | 医疗器械
17 | 中药熏蒸机(局部、灯式) | 1 | 台 |  |  | 1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制； 2、保温及治疗功率1、2、3、4档可调； 3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟 4、治疗时间1-60分钟可调； 5、具有低液位报警及温度保护开关功能； 6、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调； 7、温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源； 8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； 9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压； 10、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； 11、设备输入功率：2100VA； 12、额定装药最大容量：5L ； 13、智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时； 14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离； 15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺； 16、采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护； 17、外置气路过滤器，方便清洁维护； | 医疗器械
18 | 中药熏蒸机（躺式） | 1 | 台 |  |  | 1、电源要求：AC220V/50Hz；额定功率：3500VA； 2、外观结构：机电一体式设计，可移动式熏蒸治疗床； 3、操控及显示方式：智能微电脑集成控制系统，人机交互通过进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯； 4、自动控温：使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为35～45℃； 5、预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持10min，可用来煎药，10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃； 6、自动控时：1～99min； 7、仪器具有送风功能，可单独开启或关闭； 8、自动防止干烧：水槽液位低于最低液位，120s后仍未加液至最高液位处，自动停止加热输出； 9、仪器具有超温保护功能； 10、熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，可支持背部、腰部、腿部等多部位独立或同时熏蒸治疗； 11、上下水方式：各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量4L，可自动控制液位，支持外接，支持地漏接口； 12、加热方式：各温区具有独立的加热器，实时检测维持设定温度。可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗； 13、灭菌方式：具有清洁功能和高温灭菌两种方式； 14、内外选材：一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁； 15、紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机自动切断电源，侧面板上的声光蜂鸣器红灯亮起并发出警报声； 16、熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成； | 医疗器械
19 | 电动牵引装置 | 1 | 台 |  |  | 1、内置8种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）； 2、颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时，发出警告并要求操作者确认； 3、腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N； 4、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为60N/s； 5、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s； 6、设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N； 7、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min； 8、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 9、间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 10、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 11、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41℃； 12、四维牵引模式：上折牵引角度0-10度；下折牵引角度0-30度；左右旋转牵引角度都是0-25度；左平摆最大角度20度，右平摆最大角度20度； 13、患者数据库管理系统：可添加、删除或编辑患者病历信息，随时查看患者记录； 14、牵引补偿：由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值； | 医疗器械
20 | 超短波治疗仪 | 1 | 台 |  |  | 1. 双通道立式机型，采用液晶触摸屏和一键飞梭调节设计，方便快捷； 2. 仪器配置两种应用器：电容应用器＋电感应用器； 3. 额定电压和频率：220V±22V、50Hz±1Hz； 4. 额定输入功率：450VA； 5. 工作频率：治疗仪的输出信号频率（振荡频率）为27.12MHz，允差±0.5%； 6. 输出功率：治疗仪额定输出功率为200W，允差±20%； 7. 输出稳定性：治疗仪输出功率变化不大于±10%； 8. 采用晶体管一体化模块设计； 9. 两种输出模式：连续输出、脉冲输出； 10. 输出波形：信号波形为正弦波； 11. 脉冲输出参数： （1）脉冲频率10～800Hz可调，步长10Hz，允差±20%； （2）脉冲宽度20～400μs可调，步长20μs，允差±20%； 12. 定时功能：治疗仪配备有可调定时器，在预定时间到达后断开输出。定时器在1～30min可调，步进1min，允差±1min； 13. 具备自动调谐功能，调谐时间不大于6s； 14. 电感应用器规格：治疗面直径不小于φ165mm，允差±10mm； 15. 标配3种不同规格电容应用器，选配1种圆形应用器： 方形应用器分为小、中、大三种：小号应用器尺寸为165mm×110mm，中号应用器尺寸为185mm×120mm，大号应用器尺寸为不小于210mm×150mm；圆形应用器尺寸φ165mm（圆形应用器为选配）。电容应用器尺寸允差±10mm。 16. 连接电缆： （1）电感连接电缆应使用RF射频同轴电缆；电缆长度应不超过2.0m； （2）电容连接电缆应使用硅橡胶电缆；电缆长度应不超过1500mm； | 医疗器械
21 | 中频电疗仪 | 1 | 台 |  |  | 1、产品结构形式：柜式款，万向脚轮，移动灵敏便捷； 2、输出通道：8通道配置；8路可独立控制，同时治疗把八位患者/或八个部位；亦可组合使用，形成4组平面干扰治疗； 3、操控方式：10.1英寸真彩触摸屏； 4、内置多达103种治疗处方，分5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选； 5、具有离子导入功能； 6、具有4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选； 7、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取； 8、输出电流强度：不超过50mA(r.m.s) 9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%； 10、载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%； 11、载波波形：脉冲波 12、载波脉宽：42μs～500μs，允差±10μs。 13、调制波频率：0～150Hz，允差±10%； 14、具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波； 15、直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压不大于100V； 16、差频频率：0～200Hz，允差在±10%或±1Hz； 17、差频变化周期：15s～30s，允差±10%； 18、动态节律：4s～10s，允差±10%； 19、调幅度：0～100%，调幅度允差±5%； 20、治疗时间：1min～99min可调，步长1min，允差±5%。 21、连续工作时间：不少于4h； 22、噪声不大于45dB（A）； 23、具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃； 24、具有四大保护功能： 1）超温保护：2）开路保护： 3）短路保护：4）过流保护： 25、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求； 26、可选配WiFi模块，进行相关数据互联； | 医疗器械
22 | 沙疗床 | 2 | 张 |  |  | 规格尺寸： 2.2m*1.2m*0.6mm 材质：铁杉木 形状： 长方形 使用物质： 矿物沙 电源： 交流 220v/50HZ 功率： 1800W 双温双控 温度调节范围 30℃～65℃，允差±1℃ 温度保护： 当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断 输出，当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达 设定值后进入恒温状态。 | 医疗器械
23 | 智能艾灸仪 | 2 | 台 |  |  | 技术参数 外观尺寸:60*35*90cm，±5mm 电源电压:AC220V(50Hz) 净烟功率:1500W 点火功率:900W 产品特点： 数码显示操作屏，操作界面人性化: 顶部可旋转180°，实现各个部位的艾灸需求;三元催化功能，净烟率可达99.8%;医用万向脚轮，操作便捷; 电机高度可根据使用需求进行升降; | 医疗器械
24 | 排烟艾灸架 | 5 | 个 |  |  | 艾灸架： 1、不用手持，安装简单可以360度调节 2、有隔灰网可隔灰防烫 3、可以使用直径1.8～8cm左右的艾条。 | 非医疗 器械
25 | 杵针 | 2 | 个 |  |  | 材质：黄铜 其结构为：针身、针柄、针尖三个部分。 注意事项： （一）患者过于饥饿、疲劳时不宜立即作杵针。 （二）妇女怀孕三个月以上者，腹腰、骶部一般禁杵。 （三）小儿囟门未合者禁杵。 （四）皮肤有感染疮疖、溃疡、瘢痕、或有肿瘤的部位一般不作杵针。 （五）杵针时要防止损伤皮肤，挫伤脏器。如胁肋、腰背、头枕部等行杵时用不宜过重，以免挫伤肺、肝、肾等脏器。 （六）杵针手法过重，引起局部皮肤青紫者，一般不作处理，可以自行消散。 | 医疗器械
26 | 刮痧板 | 3 | 个 |  |  | 尺寸： 长188mm～ 厚度：4mm 重量≥180g | 非医疗 器械
27 | 葫芦灸 | 2 | 个 |  |  | 普通型：防火耐高温涂层，边缘防裂处理，特质钢钉，耐用性 艾灸器 | 非医疗 器械
28 | 火龙罐（银罐、铜罐） | 3 | 个 |  |  | 中号：≥高11cm ≥宽8cm 艾柱尺寸： 3cm粗艾柱1粒～1.8cm艾柱2粒 | 非医疗 器械
29 | 竹罐 | 200 | 个 |  |  | 产品规格： 1、特小号外径3～4cm，高度10cm 2、小号外径4～5cm，高度10cm 3、中号外径5～6cm, 高度10cm 4、大号外径6～7cm，高度12cm 5、特大号外径7～8cm，高度12cm | 非医疗 器械
30 | 玻璃火罐 | 100 | 个 |  |  | 1号罐 2号罐 3号罐 4号罐 5号罐 内径 4.8cm 5.0cm 6.0cm 6.5cm 7.2cm 外径 3.6cm 3.8cm 4.5cm 5.0cm 5.8cm厚度 0.6cm 0.6cm 0.75cm 0.75cm 0.7cm | 非医疗 器械
31 | 铜罐 | 30 | 个 |  |  | 规格： 1号*4个，3号*6个，4号*8个，6号*1个 | 非医疗 器械
32 | 真空拔罐器 | 2 | 套 |  |  | 规格：12罐 产品介绍：内含12罐异型罐，刮痧油，刮痧板，抽气枪式工具等等。 | 医疗器械
33 | 艾灸盒 | 5 | 个 |  |  | 技术参数： 1、单孔(9～8.3～8cm) 2、双孔（13.5～8.3～8.3cm） 3、三孔（17.5～8.5～8cm） 4、四孔（13 .2～13.2～8.5cm） 5、六孔（17.5～12.5～8.3cm） | 非医疗 器械
34 | 理疗床 | 10 | 张 |  |  | 技术参数： 1、规格： 床体尺寸：1850×600×650mm；±5mm 面部呼吸孔为：110*200mm；±5mm 腋窝治疗处为：400mm； 2、人性化设计的按摩治疗设备，人性化设计具有肩孔和扶手，适合各类人群； 3、落地式腿床、提高稳定性、美观大方、经久耐用； 4、配有防滑脚垫； 5、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用 | 非医疗 器械
35 | 治疗车 | 5 | 辆 |  |  | 大号规格：660*440*850mm ±5mm 材质：不锈钢材质 | 非医疗 器械
36 | 治疗盘 | 5 | 个 |  |  | 规格：240*160*50 ±5mm 材质：304不锈钢 1.边角光滑，采用新抛光工艺打磨，光滑不刮手。 2.翻盖设计，方便打开和放置物品，易清洗。 3.可拆支架，支架可拆设计，方便清洗 | 非医疗 器械
37 | 排烟系统（烟雾净化器） | 4 | 台 |  |  | 1 额定电压：220/110V 2 额定功率：200W 3 产品尺寸：425*250*410mm ±5mm 4 净重： 18KG ±2 KG 5 噪音：≤55DB 6 流量：320（m³/H） 7 滤芯层数：4 8 进风口：2*75mm 9 电源方式：交流电 10 性能要求：铝合金臂随意调节,多层过滤，极速净化，循环 式净化，不外排冷暖气，直流无刷电机，特殊合金材质叶轮，防腐蚀，通过遥控器和按键板调节吸力的大小，总共有10个档位，机身金属框架结构。 | 非医疗 器械
1、本项目所提供的技术参数规格没有品牌限定，如有仅功能“相当于”此品牌，供应商可用其他品牌代替 ，满足采购设备功能要求即可。 2、供应商根据公告附件技术规格参数，参照投标文件格式货物分项报价表，在投标文件中进行详细的分项报价。